北京华锐新仪科技有限公司

热解析仪器：AutoTDS-1型热解吸仪为全自动直接进样热解吸仪

| 产品名称 | AutoTDS-1型热解吸仪为全自动直接进样热解吸仪 |
| --- | --- |
| 产品型号 | AutoTDS-1型 |

概述

AutoTDS-Ⅰ型热解吸仪是一款全自动直接进样热解吸仪，气路采用电动六通阀和电磁阀相结合，可以自动编程完成吸附管的解吸、进样和反吹三个过程，吸附管加热和管路加热温度可以独立设置，并且在进样时输出同步信号，可以同时启动色谱和工作站。

氮气

色谱

载气入口

注样口载气

注样口

解吸仪

反吹载气

色谱载气

毛细管

洗瓶

洗瓶

图1 解吸仪气路安装框图

仪器和色谱的连接

AutoTDS-Ⅰ型热解吸仪与色谱的连接如下：

仪器面板

显示屏

按键

反吹流量指示

反吹流量调节

图2 仪器前面板

色谱载气

反吹载气

接洗瓶

电源开关

保险

电源插座

同步端口

图3 仪器后面板

- 仪器性能

- 电源：220VAC 50Hz

- 功率：<200VA

- 控温范围：

- 加热盒：室温~400℃

- 管路：室温~80℃

- 控温精度：±1℃

- 定时范围：1秒~99分钟59秒

- 定时误差：<0.1%

- 仪器使用

A、使用前准备

- 仪器使用前先接上氮气，确保接头无漏气现象；

- 将仪器“洗瓶”接口与洗瓶连接好；

- 将仪器的不锈钢毛细管与色谱进样口连接好；

- 将电源线插到电源插槽中；

- 将加热插头插到加热插槽中；

- 将氮气通过三通连接到“反吹载气”和色谱的载气入口，将色谱注样口处的载气连接到“色谱载气”接口。

设置

▲

单步

运行/确定

取消

解吸  MM：SS

进样  MM：SS

反吹  MM：SS

自动

温度

×××℃

××℃

空闲

HH：MM：SS

加热盒温度

管路温度

仪器状态

解吸各个过程工作时间

当前仪器工作状态

当前过程已运行时间

图4 显示屏和按键

B、按键和显示屏

显示屏分成五个区域：三个过程工作时间区（A区）、温度区（B区）、当前仪器工作状态区（C区）、当前过程已运行时间区（D区）和仪器状态区（E区）。按键分为六个：“设置”键、右移键、增加键（“▲”）、“单步”键、“运行/确定”键和“取消”键。

- 设置时间和温度

- 进入“设置”状态：在仪器处于“空闲”状态时，按一下“设置”键，仪器进入“设置”状态，E区显示“设置”；

- 退出“设置状态”：在仪器处于“设置”状态时，按一下“设置”键，仪器退出“设置”状态，E区显示“空闲”；

- 修改时间和温度：在仪器处于“设置”状态时，可以修改三个时间和两个温度，按右移键将高亮条移到所需修改的栏目，然后按一下“运行/确定”键，进入该栏目的修改，此时栏目最左边的一位高亮，按增加键可以改变该位大小，按右移键高亮位向右移，该栏目修改完成后，再按一下“运行/确定”键，退出该栏目的修改。

- 自动解吸

若C区显示为“手动”，按一下“单步”键，C区显示切换为“自动”，然后按一下“确定/运行”键，仪器进入自动解吸过程，此时D区显示每一个过程已用时间，E区显示“工作”。解吸完成后，E区显示“空闲”，仪器蜂鸣提醒用户，用户按一下“取消”键，蜂鸣结束，可以进行下一个样品的解吸。

- 解吸过程单步进行

仪器提供单步运行解吸的三个过程功能。若C区显示为“自动”，按一下“单步”键，C区显示切换为“手动”，此时按右移键，将高亮条切换到需要运行的过程，然后按“确定/运行”键，仪器运行该过程，E区显示“工作”。到达设定时间后，仪器蜂鸣提醒用户，直到用户按下“取消”键，仪器恢复空闲状态。

C、日常使用

- 打开电源开关，检查各项时间和温度设置是否合适，然后等待仪器升温到预设值。

- 连接吸附管，置于加热盒前的支架上。温度到达设定值后，按用户自己的需要开始解吸流程，见下图。各阶段的参考时间为：解吸5-10分钟，进样30秒，反吹10-20分钟。标样的解吸流程只是在“吹扫”阶段从右侧的三通注样口将标样打进去，其余相同。

解吸完成后，将吸附管置于加热盒前支架上冷却后再拆下，再将下一个样品吸附管装好。

吹扫

六通阀反吹位置

开关阀打开

吸附管不加热

解吸

六通阀反吹位置

开关阀关闭

吸附管加热

反吹

六通阀反吹位置

开关阀打开

吸附管加热

进样

六通阀进样位置

开关阀关闭

吸附管加热

图4 解吸流程示意图

- 由于本解吸仪具有控温系统，所以可独立完成样品吸附管的活化工作。

- 一般故障判断与处理办法

- 故障现象：电源开关打开后，所有显示都不亮

检查：1）电源插头是否已插到通电的220VAC电源盒上；

- 保险丝是否已断。

对应处理办法：1）电源插头插到通电的220VAC电源盒上

- 更换保险丝

- 故障现象：“温度指示”显示为“410”或“0”

故障原因：测温元件铂电阻断或短路

对应处理办法：更换铂电阻，或将其短路处断开。

- 故障现象：接头漏气

对应处理办法：拧紧接头，如果还不行，则更换密封圈。

注意：加热盒内温度较高，请勿直接用手触摸，以免发生烫伤。

本公司承诺：仪器使用过程中出现任何问题，我们都将竭诚为您服务，及时解决问题。

北京华锐新仪科技有限公司

www.huarui518.com.cn

010-88435516 88439055  81623098