北京华锐新仪科技有限公司

热解吸仪：BTJ-Ⅲ型热解吸仪

| 产品名称 | BTJ-Ⅲ型热解吸仪 |
| --- | --- |
| 产品型号 | BTJ-Ⅲ型 |

概述

BTJ-Ⅲ型热解吸仪是根据中华人民共和国国家标准GB11737-89《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法-气相色谱法》、中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中“室内空气中总挥发性有机物（TVOC）的测定”和国际标准委员会草案ISO/DIS 16000-6《室内空气-第六部分：利用TENAX TA的主动取样、加热解吸和气相色谱MSD/FID的方法对室内和检测舱的空气中的易挥发的有机化合物进行测定》而研制设计的检测配套部件。其特点是具有独立控温系统，不需外接其他任何控温设备，即可独立完成吸附管的热解吸及活化过程，自带流量计，显示直观，操作简单。

- 仪器的工作原理

BTJ-Ⅲ型热解吸仪由截断阀、针阀、六通阀、流量计、控温单元、支架和壳体等组成，可以直接进样，并带反吹功能。其气路框图如下：

BTJ-Ⅲ型热解吸仪

北京踏实科贸有限责任公司

截断阀门

流量调节

流量指示

温度设置

定时器

六通阀

温度指示

电源开关

图2 仪器前面板图示

仪器面板

氮气

色谱

载气入口

注样口载气

注样口

解吸仪

进气口

I

毛细管

出气口

O

洗瓶

图1 解吸仪气路安装框图

仪器性能

进样载气入口

氮气入口

控温接口

电源插座

保险

接洗瓶

图3 仪器后面板图示

- 电源：220VAC 50Hz

- 功率：<120VA

- 控温范围：室温~400℃

- 控温精度：±2℃

- 仪器使用

A、使用前准备

- 仪器使用前先接上氮气，确保接头无漏气现象；

- 将仪器“出气口”与洗瓶连接好；

- 将仪器的不锈钢毛细管与色谱进样口连接好；

- 将电源线插到电源插槽中；

- 将加热插头插到加热插槽中；

- 将氮气通过三通连接到“进气口”和色谱的载气入口，将色谱注样口处的载气连接到“I”接口；

- 打开截断阀，调节流量计上的针阀使反吹流量到所需值。

B、日常使用

打开电源开关，用温度设置旋钮设定好所需温度，开始加热。

温度设置方法

旋转温度设置旋钮到指定温度，旋钮上侧小窗口中的数字为百位，旋钮周边的数字代表个位，设定好温度后，可以把旋钮右上侧的小黑疙瘩向下压从而锁住该温度。

注意：设置温度时，一定要先将该小黑疙瘩向上扳起，否则容易损坏温度设置旋钮，造成控温不准。

- 连接吸附管，置于加热盒前的支架上。温度到达设定值后，按用户自己的需要开始解吸流程，见下图。各阶段的参考时间为：解吸5分钟，进样30秒，反吹10分钟。加热盒前方的箭头方向为进样状态的气流方向。标样的解吸流程只是在“吹扫”阶段从右侧的三通注样口将标样打进去，其余相同。

解吸完成后，将吸附管置于加热盒前支架上冷却后再拆下，再将下一个样品吸附管装好。

吹扫

六通阀反吹位置

截断阀打开

吸附管不加热

解吸

六通阀反吹位置

截断阀关闭

吸附管加热

反吹

六通阀反吹位置

截断阀打开

吸附管加热

进样

六通阀进样位置

截断阀关闭

吸附管加热

图4 解吸流程示意图

- 由于本解吸仪具有控温系统，所以可独立完成样品吸附管的活化工作。

- 定时器的使用



▲

■

计时工作指示灯

定时完成指示灯

实际计时时间

设定定时时间

设置键

暂停键

增加键

启动键

图5 定时器面板图示

定时器的第一排显示为当前计时的时间，第二排显示为用户设置的定时时间，前两位单位为分钟，后两位单位为秒。

- 设置定时时间

按一下“设置键”（时间不要超过7秒），“设定定时时间”的首位开始闪烁，此时按“增加键”可以改变该位数值；再按一下“设置键”， “设定定时时间”的第二位开始闪烁，按“增加键”可以改变该位数值；以次类推，将定时时间设置好，比如定时15分钟，则需将“设定定时时间”设置为“15：00”。设置结束后，不要操作任何按键，等待10秒钟，定时器将记住用户所设定的时间，以后不需重复设定（即使重新上电也不需再次设定），除非用户需要修改定时时段。

- 启动定时器

按一下“启动键”，定时开始，此时“计时工作指示灯”（红灯）闪烁，“实际计时时间”显示开始增加。定时时间到，“计时工作指示灯”（红灯）常亮，“定时完成指示灯”（绿灯）亮，蜂鸣器提示10秒钟。

再按一下“启动键”，下一次定时开始。

定时计时过程中，如果按下“暂停键”暂停计时，抬起“暂停键”继续计时。

- 一般故障判断与处理办法

- 故障现象：电源开关打开后，所有显示都不亮

检查：1）电源插头是否已插到通电的220VAC电源盒上；

- 保险丝是否已断。

对应处理办法：1）电源插头插到通电的220VAC电源盒上

- 更换保险丝

- 故障现象：“温度指示”显示为乱码或负的几百度

故障原因：测温元件铂电阻断或短路

对应处理办法：检查加热插头与加热插槽连接是否松开，如是则插紧，如否则需要更换铂电阻，或将其短路处断开。

- 故障现象：接头漏气

对应处理办法：拧紧接头，如果还不行，则更换密封圈。

- 故障现象：定时紊乱

对应处理办法：按“设置键”8秒钟以上，直到“实际计时时间”显示为“XX-X”（此时该值为定时器工作方式），“设定定时时间”显示为空，通过“设置键”和“增加键”的配合使用将“XX-X”设置为“07-2”，然后等待10秒钟，定时器工作方式设置完成。然后重新设置定时时间。

注意：未发生定时紊乱时，不要轻易修改定时器工作方式，以免出现不必要的错误。

注意：加热盒内温度较高，请勿直接用手触摸，以免发生烫伤。

BTJ-Ⅲ型热解吸仪与色谱连接说明

- 用三通将钢瓶氮气分成两路，一路接到色谱的载气入口，另一路接到解吸仪后面板上的“进气口”；

- 将色谱毛细注样口处的载气气路断开（注意：不要将注样口处的其他管路当作载气管路）；

- 用盲堵将断开后连接注样口的载气管路堵死；

- 将断开后的另一端载气管路连接到解吸仪后面板上的“I”口；

- 用气路管将解吸仪后面板上的“出气口”与洗瓶连接好；

- 打开钢瓶载气，调节解吸仪前面板上的“流量调节”阀，使得流量计上的指示为用户所需值（反吹活化吸附管一般为30-50ml/分，进标准样到吸附管使其吸附一般在10-20ml/分）；

- 检查解吸仪底部出来的不锈钢毛细管出口处的气流是否通畅，如不通畅，需将不锈钢毛细管截去2-3mm（注意：截管时需用锉刀，不能用钳子类工具以防钢管被夹扁。）；

- 将不锈钢毛细管插入色谱毛细注样口，深度为平时直接打样品到注样口时针头插入的深度；

- 调节分流比，使其满足测量需要。

液体标样的吸附解吸流程

- 连接好吸附管，置于加热盒前的支架上；

- “六通阀”处于“反吹”位置，打开“截断阀”，调节“流量调节”阀使得流量计显示为10-20ml/分钟；

- 从吸附管右侧的三通处，将液体标样打入吸附管；

- 开始计时，吹扫4-5分钟后，关闭“截断阀”；

- 将吸附管放入加热盒内，开始计时，解吸10分钟；

- 将“六通阀”转到“进样”位置，开始计时，进样30秒；同时启动色谱和工作站；

- 将“六通阀”转回到“反吹”位置，打开“截断阀”，调节流量到40-50ml/分，反吹10-20分钟；

- 将吸附管置于加热盒前的支架上，待其冷却后，关闭“截断阀”，取下吸附管。

样品吸附管的解吸和活化流程

- “六通阀”处于“反吹”位置，关闭“截断阀”；

- 连接好吸附管，将吸附管放入加热盒内，开始计时，解吸10分钟；

- 将“六通阀”转到“进样”位置，开始计时，进样30秒；同时启动色谱和工作站；

- 将“六通阀”转回到“反吹”位置，打开“截断阀”，调节流量到40-50ml/分，反吹10-20分钟；

- 将吸附管置于加热盒前的支架上，待其冷却后，关闭“截断阀”，取下吸附管。

BTJ-Ⅲ型热解吸仪与色谱连接图

注样口载气管路断开后，接注样口的一侧用盲堵堵死，另一侧连接到解吸仪的“I”口

色谱

注样口

解吸仪

解吸仪上的不锈钢毛细管

氮气

三通

色谱载气入口

解吸仪后面板上的“进气”口

解吸仪的“I”口

解吸仪的“出气”口

洗瓶

本公司承诺：仪器使用过程中出现任何问题，我们都将竭诚为您服务，及时解决问题。

北京华锐新仪科技有限公司

www.huarui518.com.cn

010-88435516 88439055  81623098